Příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy

PARAMETRY ZBOŽÍ

(Uchazeč povinně vyplní!)

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je Požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Uchazeč vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole uchazeč nevyplňuje!

| PARAMETRY | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| - Měřicí skříň včetně příslušenství |  |  |  |
| Klimatizovaná a vytápěná ocelová skříň, vodě odolná konstrukce, chráněná proti neoprávněnému vniknutí, tepelně izolovaná, přední a zadní dveře Rozměry: 1200 x 800 x 2000 mm (šířka, hloubka, výška). Požární a bezpečnostní opatření: Alarm proti neoprávněnému vniknutí (včetně dveřního snímače) a požární hlásič. Signály z alarmu i požárního hlásiče budou napojeny na systém sběru a zpracování naměřených dat a budou zobrazovány i na centrální stanici, práškový hasicí přístroj. Další zařízení: Zařízení pro hlídání napětí ve stanici, 19‘‘ police pro usazení analyzátoru (rack system), průchodky přes střechu pro odběrové sondy |  |  |  |
| Elektroinstalace: Rozvody včetně skříně jističů, umístěné uvnitř, rozvaděč 230/400 V, elektroměr (poměrové měřidlo) na měření spotřeby elektrické energie, dostatečný počet zásuvkových okruhů pro funkčnost měřící techniky, klimatizace, vytápění, staničního PC, převodníků, apod., revizní zpráva. |  |  |  |
| Max. příkon elektroinstalace: 4 kW |  | kW |  |
| Klimatizace a vytápění: Split systém, hlídání a regulace teploty vzduchu uvnitř stanice, ovládání a nastavení mezních teplot na dálku s možností automatického vypnutí stanice při teplotách mimo nastavené rozmezí. |  |  |  |
| minimální chladicí výkon 1 900 W |  | W |  |
| minimální topný výkon 300 W |  | W |  |
| - Odběrová sonda, včetně příslušenství |  |  |  |
| Odběrová sonda je určena k odběru látek znečišťujících ovzduší a k jejich transportu do místa připojení jednotlivých analyzátorů pro měření plynných znečišťujících látek. Přívod vzduchu se skleněným manifoldem s 8 vyústky, nevyužité trasy budou zaslepeny krytkou, všechny díly přicházející do kontaktu se vzorkem musí být zhotoveny pouze z borosilikátového skla, teflonu (PTFE), nebo nerezové oceli, vstupní část odběrové sondy bude chráněna před vstupem srážek a hmyzu do měřícího systému, ventilátor nebo čerpadlo pro zajištění průtok vzorku v rozsahu 2 - 30 l/min., automatická kontrola a regulace průtoku vzorku s výstupem do řídící jednotky, připojení odběrového systému do řídicího systému stanice, přenos dat na centrální stanici |  |  |  |
| - Automatický analyzátor pro měření oxidů dusíku (NO/NO2/NOx) Zařízení pro automatické kontinuální stanovení koncentrace oxidů dusíku v ovzduší |  |  |  |
| Technická specifikace: Měřící metoda: Chemiluminiscence Měřicí rozsahy: 0 – 50 ppb – 20 ppm Dolní detekční limit: od 0,4 ppb Jednotky: μg/m3, ppb Maximální spotřeba: 250 W Systém kontroly: Automatické kontroly nuly (zero) a výchylky (span) koncentrace Kalibrace: Viz položka č. 6 Kalibrační jednotka. Typové schválení: V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008, plnění směrnice musí být doloženo certifikátem renomované evropské akreditované laboratoře, analyzátor plní odpovídá požadavkům normy ČSN EN 14211 pro NO-NO2-NOx (česká verze evropské normy EN 14211-2012), pro mezilaboratorní zkoušky plní normu ISO 13528:2015, parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru. Certifikát (type approval): Přiložit k nabídce Výstupy: Hodnota měřené koncentrace v jednotkách ppb, digitální propojení všech analyzátorů do jednoho PC vstupu (RS232, RS485, USB), (např. LAN nebo sériově propojené adresovatelné RS232 nebo RS485 s paralelními konektory Canon 9). Displej: V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů, při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátoru musí být indikována záporná koncentrace, menu zobrazené v angličtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla. Diagnostika: Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla, výpočet minutových průměrů a uložení min. jednodenních naměřených dat v EEPROM paměti měřidla, plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru, zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí. Komunikace: Ethernet, RS232, Možnost ovládání přes vzdálený přístup, dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesené dat z paměti měřidla. Rozměry: Montáž do standardního stojanu 19“, montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí analyzátoru Čerpadlo: Interní Vstupní filtr: Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm Připojení: Swagelok ¼“ nebo 6 mm z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky. Ukládání dat do interní paměti: Minimálně měsíční kontinuální měření. Vstup vzorku: Přímo na filtr anebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů. Pracovní teplota: 15 °C až 35 °C Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz, euro PC kabel Spouštění: Automatické spuštění po výpadku napájecího napětí. Původ: Nové zařízení, dodávka přímo od výrobce. Dokumentace: Kompletní návody k údržbě a obsluze k předmětu dodávky v tištěné i elektronické podobě v českém jazyce vč. pneu i elektro schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů. |  |  |  |
| - Automatický prachoměr pro měření částic PM10, PM2,5 |  |  |  |
| Zařízení pro automatické kontinuální stanovení koncentrace částic v ovzduší. Kontinuální analyzátor více frakcí suspendovaných částic bude využíván pro online sledování zastoupení jednotlivých frakcí. Technická specifikace: Měřící metoda: Optická Současné kontinuální měření částic – frakce TSP, PM10, PM2.5 a PM1 a koncentraci částic (počet částic) na jednotku objemu Měřicí rozsahy: rozsah měřených částic: 0,2 – 10 µm rozsah měření (hmotnostní koncentrace): 0 – 10 000 µg/m3 rozsah měření (počet koncentrace): 0- 20 000 P/cm3 Dolní detekční limit: 1 µg/m3 Jednotky: μg/m3 Maximální spotřeba: 250 W Kalibrace: Proces kalibrace nesmí přerušit kontinuitu měření včetně hodinových průměrů po celou dobu sledovaného období, přístroj musí umožňovat manuální kalibraci v místě měření, v nabídce uchazeč popíše způsob provedení kalibrace na místě, respektive vysvětlí princip kalibrace na místě, aniž by přerušil kontinuitu měření. Typové schválení: V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008, plnění směrnice musí být doloženo certifikátem renomované evropské akreditované laboratoře, analyzátor plní odpovídá požadavkům normy ČSN EN 12341 pro prachový analyzátor (česká verze evropské normy EN 14907:2013), pro mezilaboratorní zkoušky plní normu ISO 13528:2015, parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru. Certifikát (type approval): Přiložit k nabídce Výstupy: Hodnota měřené koncentrace v jednotkách ppb, digitální propojení všech analyzátorů do jednoho PC vstupu (RS232, RS485, USB), (např. LAN nebo seriově propojené adresovatelné RS232 nebo RS485 s paralelními konektory Canon 9). Displej: V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů, při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátoru musí být indikována záporná koncentrace, menu zobrazené v angličtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla. Diagnostika: Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla, výpočet minutových průměrů a uložení min. jednodenních naměřených dat v EEPROM paměti měřidla, plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru, zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí. Komunikace: Ethernet, RS232, Možnost ovládání přes vzdálený přístup, dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesené dat z paměti měřidla. Rozměry: Montáž do standardního stojanu 19“, montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí analyzátoru Čerpadlo: Interní Vstupní filtr: Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm Připojení: Swagelok ¼“ nebo 6 mm z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky. Ukládání dat do interní paměti: Minimálně měsíční kontinuální měření. Vstup vzorku: Přímo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů, Odběrová hlava umožňující měření všech požadovaných parametrů. Pracovní teplota: 15°C až 35 °C Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz, euro PC kabel Spouštění: Automatické spuštění po výpadku napájecího napětí. Původ: Nové zařízení, dodávka přímo od výrobce. Dokumentace: Kompletní návody k údržbě a obsluze k předmětu dodávky v tištěné i elektronické podobě v českém jazyce vč. pneu i elektro schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů. |  |  |  |
| - Automatický analyzátor pro měření ozonu (O3) Zařízení pro automatické kontinuální stanovení koncentrace ozonu v přízemní vrstvě ovzduší. |  |  |  |
| Technická specifikace: Měřící metoda: Ultrafialová absorpční fotometrie Měřicí rozsahy: 0 - 10 ppm Dolní detekční limit: od 0,4 ppb Jednotky: μg/m3, ppb Maximální spotřeba: 250 W Systém kontroly: Automatické kontroly nuly (zero) a výchylky (span) koncentrace Kalibrace: Interní generátor ozonu. Typové schválení: V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008, plnění směrnice musí být doloženo certifikátem renomované evropské akreditované laboratoře, analyzátor plní odpovídá požadavkům normy ČSN EN 14625 pro O3 (česká verze evropské normy EN 14625:2005), pro mezilaboratorní zkoušky plní normu ISO 13528:2015, parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru. Certifikát (type approval): Přiložit k nabídce Výstupy: Hodnota měřené koncentrace v jednotkách ppb, digitální propojení všech analyzátorů do jednoho PC vstupu (RS232, RS485, USB), (např. LAN nebo sériově propojené adresovatelné RS232 nebo RS485 s paralelními konektory Canon 9). Displej: V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů, při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátoru musí být indikována záporná koncentrace, menu zobrazené v angličtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla. Diagnostika: Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla, výpočet minutových průměrů a uložení min. jednodenních naměřených dat v EEPROM paměti měřidla, plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru, zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí. Komunikace: Ethernet, RS232, Možnost ovládání přes vzdálený přístup, dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesené dat z paměti měřidla. Rozměry: Montáž do standardního stojanu 19“, montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí analyzátoru Čerpadlo: Interní Vstupní filtr: Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm Připojení: Swagelok ¼“ nebo 6 mm z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky. Ukládání dat do interní paměti: Minimálně měsíční kontinuální měření. Vstup vzorku: Přímo na filtr, anebo do měřícího systému analyzátoru. Pracovní teplota: 15°C až 35 °C Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz, euro PC kabel Spouštění: Automatické spuštění po výpadku napájecího napětí. Původ: Nové zařízení, dodávka přímo od výrobce. Dokumentace: Kompletní návody k údržbě a obsluze k předmětu dodávky v tištěné i elektronické podobě v českém jazyce vč. pneu i elektro schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů. |  |  |  |
| - Kalibrační jednotka |  |  |  |
| Kompletní sada kalibračních plynů, včetně tlakových láhví a redukčních ventilů. Dodavatel systému zajistí první plnění tlakové láhve a dodá k ní příslušný dvoustupňový redukční ventil, 10 l láhev s kalibračním plynem NO v syntetickém vzduchu v koncentraci 2/3 rozsahu analyzátoru, dvoustupňový redukční ventil v mosazném provedení, dodavatel zajistí také přísun nulového plynu pro každodenní automatickou kontrolu nuly. |  |  |  |
| - Meteosystém |  |  |  |
| Stožár, čidlo směru a rychlosti větru, čidlo pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a čidlo pro měření tlaku, čidlo slunečního záření, čidlo pro měření srážek |  |  |  |
| Meteo teleskopický stožár |  |  |  |
| - délka při plném vysunutí – min. 10 m |  | m |  |
| - mechanický teleskopický - k uchycení na vnější stranu kontejneru příchytkami, bez nutnosti dalšího kotvení a podpěr, určený pro instalaci na stacionární kontejnery, vyroben z materiálu odolávajícího korozi, odolný proti pronikání vlhkosti do zásuvného systému stožáru - v provedení obvyklém pro meteorologické podmínky ČR. Průměr, délku, tloušťky stěn prodlužovacích trubek navrhnout ve vztahu k max. přípustné hodnotě odporu větru pro zařízení montovaná na vrchol stožáru (tlak větru při max. nárazech větru), napájecí a jiné kabely budou vedeny uvnitř stožáru - nové zařízení, dodávka přímo od výrobce Rychlost a směr větru - ultrasonický anemometr - musí být v souladu s normou ČSN EN 61326-1 (česká verze evropské normy EN 61326-1:2013) - výstup digitální - směr - rozsah: 0 – 359° (bez „mrtvého“ pásma) - rychlost – rozsah: 0,1-60 (m/s) měřených - nekorodující provedení - příslušenství pro uchycení na meteostožár - nové čidlo, dodávka přímo od výrobce Teplota/vlhkoměr - čidlo – sonda – teploty a vlhkosti, dodávka vč. lamelového ochranného štítu proti záření a srážkám - musí být v souladu s normou ČSN EN 61326-1 (česká verze evropské normy EN 61326-1:2013) - výstup digitální - teplota - měřící rozsah - 30°C až + 50°C, přesnost +/- 0,2°C - vlhkost - měřící rozsah 10 – 100% relativní vlhkosti, přesnost +/- 2% - příslušenství pro uchycení na meteostožár - umístění: v radiačním krytu 2 m nad povrchem - nové čidlo, dodávka přímo od výrobce Srážkoměr: - princip měření: člunkový, překlopný srážkoměr - rozlišení: 0,1 mm |  |  |  |
| - Řídící a komunikační systém |  |  |  |
| Řídicí systém stanice ke kontrole, řízení a ovládání jednotlivých zařízení a také ke sběru, zpracování a přenosu naměřených dat. Veškerá data budou zpracovávána a uchovávána v řídicím systému stanice, odkud si je bude obsluha pomocí USB rozhraní kdykoli moci stáhnout. Systém zpracování dat: Systém musí zajistit snímání veličin, stavů a dat ze všech nainstalovaných zařízení, analyzátorů a snímačů v automatické monitorovací stanici a následně tato data v digitální formě poskytovat programovému vybavení instalovanému v řídící jednotce. Staniční software: - zajišťuje automatickou kontrolu nuly a výchylky (span) koncentrace analyzátorů - umožňuje manuální spuštění kalibrace - zajišťuje automatickou validaci okamžitých dat podle stavových signálů jednotlivých zařízení a výsledků kontroly nuly a span koncentrace - připojení převodníků (přes standardní komunikační protokoly) - export naměřených údajů do souborů (*.txt, *.xls, a formátu WMO ISO 7168) česká verze Komunikace mezi měřící stanicí a centrální stanicí bude probíhat pomocí GPRS modemů, které budou součástí dodávky |  |  |  |
| - dlouhodobá archivace dat do databáze typu SQL nebo podobné (od 1 s hodnot až po hodinové), archivace min. 5 roků |  | počet roků |  |
| Výpočetní technika - 19‘‘ průmyslový počítač - klávesnice, myš - LCD monitor (17-19 ‘‘) pevně upevněn |  |  |  |
| - UPS (záložní zdroj) pro řídící jednotku a pro systém sběru dat (minimálně po dobu 4 hodin) |  | počet hodin |  |
| - minimálně RAID 1 se zrcadlením dvou fyzických disků |  |  |  |
| - minimálně 4 USB porty (2.0 nebo 3.0) – alespoň jeden na čelním panelu řídící jednotky |  | počet USB portů |  |
| - IT podpora (Centrální stanice) Software a hardware pro sběr, zpracování a zálohování dat z měření kvality ovzduší. |  |  |  |
| Technická specifikace: - centrální stanice bude umístěna ve vybrané kanceláři zadavatele - bude sloužit k zobrazování, vyhodnocování a archivaci naměřených dat - naměřená data budou automaticky odesílána ve formátu ISO 7168 do databáze ISKO, kterou spravuje Český hydrometeorologický ústav. Měření bude splňovat veškeré náležitosti, které požaduje ČHMÚ pro začlenění stanice do databáze ISKO. - zajišťuje komunikaci s měřící stanicí pomocí GPRS modemů a bude z ní možné sledovat vzdáleně aktuální naměřená data, alarmy a chyby přístroje a také ovládat všechny analyzátory - naměřená data budou zobrazována jak v grafické, tak v tabelární podobě, včetně porovnání s imisními limity - budou zobrazovány minutové, 15-timinutové, půlhodinové, hodinové a denní průměry naměřených dat. V případě ozónu také 8-hodinové klouzavé průměry. Centrální stanice bude graficky zobrazovat naměřené hodnoty směru větru pomocí větrné růžice. - Z centrální stanice budou data zasílána přímo na webovou stránku pro zobrazování naměřených dat |  |  |  |
| - archivace naměřených dat minimálně po dobu 10 let |  | počet let |  |
| Vybavení pro centrální stanici: - kancelářské PC - OS Windows - antivirový program - monitor - klávesnice - myš - software pro centrální stanici |  |  |  |
| - UPS – minimálně 300 VA |  | VA |  |
| - Projektová dokumentace, montáž, zaškolení obsluhy |  |  |  |
| Technická specifikace: - Montáž všech systémů formou dodávky „na klíč“. - Zaškolení obsluhy v rozsahu 1 pracovního dne - Projektová dokumentace všech instalovaných systémů |  |  |  |
| - Zpevněná plocha a oplocení |  |  |  |
| Technická specifikace: - Zpevněná plocha s oplocením kolem objektu s půdorysným rozměrem 3,20 x 3,20 m - Pro vlastní umístění monitorovací stanice bude proveden betonový sokl. - Oplocení stanice pletivem s výškou sloupku 1,80 m osazených do betonu. |  |  |  |
| - Webová aplikace pro zobrazení dat na internetu |  |  |  |
| Aplikace umožní sledovat informace o kvalitě ovzduší a meteorologické situaci prostřednictvím internetové stránky, integrované do stávajících webových stránek města s úpravou dle grafického layoutu webových stránek města www.sumperk.cz. Minimální požadavky na zobrazená data: - data budou prezentována v tabulkové i grafické formě - průměrování zobrazených dat bude odpovídat imisním limitům pro jednotlivé látky - zobrazení relevantní legislativy a imisních limitů - integrace do stávajících webových stránek města s úpravou dle grafického layoutu webových stránek města www.sumperk.cz. |  |  |  |
| - zobrazování měřených dat sledovaných meteorologických veličin s historií min. 5 let |  | počet let |  |
| - Další základní požadavky dodávky: |  |  |  |
| - garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů prostřednictvím dodavatele nejméně po dobu 10-ti let |  |  |  |
| - spotřební materiál nutný k zajištění ročního provozu analyzátorů, meteočidel, vybavení a výpočetní techniky součástí dodávky |  |  |  |
| - součástí dodávky je: - mechanická a elektrická instalace analyzátorů, meteočidel a vybavení do stacionární stanice automatického imisního monitoringu, včetně datového připojení do vyhodnocovacího a přenosového systému |  |  |  |
| - v případě výpočetní techniky její instalace, uvedení do provozu na stanici i ve vybrané kanceláři, instalace SW vybavení umožňující přenos dat a práci s daty a v síti AIM ČHMÚ (ISKO) |  |  |  |